МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Лабораторная работа № 2.3.1

Получение и измерение вакуума.

Выполнил
студент группы Б04-006
Вовк Дмитрий

Долгопрудный, 2021

Цель работы:
1) Измерение объемов форвакуумной и высоковакуумной частей установки.
2) Определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и улучшению вакуума.
Оборудование:
вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным и ионизационным.
# Установка
В данной работе используются традиционные методы откачки механическим форвакуумным насосом до давления 10−2 торр и диффузионным масляным насосом до давления 10−4 торр.
Установка изготовлена из стекла, и состоит из форвакуумного баллона (ФБ), высоковакуумного диффузионного насоса (ВН), высоковакуумного баллона (ВБ), масляного (М) и ионизационного (И) манометров, термопарных манометров (М1 и М2), форвакуумного насоса (ФН) и соединительных кранов (K1, K2, ..., K6) (рис. 1). Кроме того, в состав установки входят: вариатор (автотрансформатор с регулируемым выходным напряжением), или реостат и амперметр для регулирования тока нагревателя диффузионного насоса

Рисунок 1 - Схема установки.
Устройство и принцип действия диффузионного насоса схематически изображены на рис 3. Такой насос работает в тысячи раз быстрее форвакуумного. Его действие основано на диффузии. Масло, налитое в сосуд А, подогревается электрической печкой. Пары масла поднимаются по трубке Б и вырываются из сопла В. Струя паров увлекает молекулы газа, которые поступают из откачиваемого сосуда через трубку ВВ. В трубке Г мало осаждается и стекает вниз. Оставшийся газ, выходя в трубку ФВ, откачивается форвакуумным насосом.

Рисунок 2 - Схема устройства форвакуумного насоса

Рисунок 3 - Схема устройства диффузионного
Термопарный манометр. Чувствительным элементом манометра является платиново-родиевая термопара, спаянная с никелевой нитью накала и заключённая в стеклянный баллон. Устройство термопары пояснено на рис. 4. По нити накала НН пропускается ток постоянной величины. Для установки тока служит потенциометр R, расположенный на передней панели вакуумметра. Термопара ТТ присоединяется к милливольтметру, показания которого определяются температурой нити накала и зависят от отдачи тепла в окружающее пространство. Потери тепла определяются теплопроводностью нити и термопары, теплопроводностью газа, переносом тепла конвективными потоками газа внутри лампы, и теплоизлучением нити (инфракрасное тепловое излучение). В обычном режиме лампы основную роль играет теплопроводность газа. При давлениях, не меньших 1 торр, теплопроводность газа, а вместе с ней и ЭДС термопары практически не зависят от давления газа, и прибор не работает. При улучшении вакуума средний свободный пробег молекул становится сравнимым с диаметром нити, теплоотвод падает, и температура спая возрастает. При вакууме порядка 10−3 торр теплоотвод, осуществляемый газом, становится сравнимым с другими потерями тепла, и температура становится практически постоянной. Градуировочная кривая термопары приведена на рис. 5.

Рисунок 4 - Схема термопарного манометра с лампой ЛТ-2	Рисунок 5 -Градуировочная кривая термопары ЛТ-2

Ионизационный манометр. Схема ионизационного манометра изображения на рисунке 6. Он представляет собой трехэлектродную лампу. Электроны испускаются раскалённым катодом и увлекаются электрическим полем к аноду, имеющему вид редкой спирали. Проскакивая за её витки, электроны замедляются полем коллектора и возвращаются к аноду. Прежде чем осесть на аноде, они успевают много раз пересечь пространство между катодом и коллектором. На своём пути электроны ионизуют молекулы газа. Ионы, образовавшиеся между анодом и коллектором, притягиваются полем коллектора и определяют его ток. Накалённый катод ионизационного манометра перегорает, если давление в системе превышает 10−3 торр, поэтому перед его включением необходимо проверить давление термопарным манометром.	Рисунок 6 - Схема ионизационной лампы ЛТ-2

# Теория
## Процесс откачки
Опишем процесс откачки математически: Пусть W — объем газа, удаляемого из сосуда при данном давлении за единицу времени, Qi для различных значений i обозначим различные притоки газа в сосуд (в единицах PV), такие как течи извне Qи, десорбция с поверхностей внутри сосуда Qд, обратный ток через насос Qн. Тогда, приравнивая убыль газа из сосуда (с точностью до RT/µ) в единицу времени −V dP и сумму перечисленных токов? имеем:
-VdP = ( PW - sum from{i} Q_{i} )dt	(1)

При достижении предельного вакуума устанавливается давление Pпр, и dP = 0. Тогда:
W = ( sum from{i} Q_{i} )/P_{ пр}	(2)

Поскольку обычно Qи постоянно, а Qн и Qд слабо зависят от времени, также считая постоянной W, можем проинтегрировать (1) и получить:
P-P_{ пр } = ( P_{0} - P_{пр} )exp( - frac {W} {V} t )	(3)
Полная скорость откачки W, собственная скорость откачки насоса Wн и проводимости элементов системы C1, C2, ... соотносятся согласно формуле (4), и это учтено в конструкции установки.
{1} over {W} ={ 1 } over { W } + { 1 } over { C_{1} } + { 1 } over { C_{2}} + ...	(4)
## Течение газа через трубу
Характер течения газа существенно зависит от соотношения между размерами системы и длиной свободного пробега молекул. При атмосферном и форвакуумном давлениях длина свободного пробега меньше диаметра трубок, и течение газа определяется его вязкостью, т.е. взаимодействием молекул. При высоком вакууме течение существеннее определяется взаимодействием со стенками Для количества газа, протекающего через трубу длины l и радиуса r в условиях высокого вакуума, справедлива формула:
{ d(PV) } over{ dt } = { 4 }over{ 3 }r^3sqrt{ {2 %pi RT } over { %mu }}{ P_{2}-P_{1} }over{ l }	(5)
Если труба соединяет насос установку, то давлением P1 у насоса можно пренебречь. Давление в сосуде P = P2. Тогда имеем:
C_{ тр }= ( {dV} over {dt} )_{ отн } = { 4 }over{ 3 }r^3sqrt{ {2 %pi RT } over { %mu }}	(6)
Для пропускной способности отверстий имеется формула
C_{ тр }= ( {dV} over {dt} )_{ отн } = S{ vec v } over { 4 }	(7)
Для воздуха при комнатной температуре υ/4 = 110 м/с = 11 л/c · см2
# Ход работы
## Измерение объёмов форвакуумной и высоковакуумной частей установки
1. Запускаем атмосферу в сосуд V = 50 см3
2. Откачиваем установку и подготавливаем масляный манометр к работе.
3. Открываем кран и записываем высоту столбов масла, после чего открываем кран в ВБ и опять снимаем показания. Результаты в таблице:

h1,см	h2,см	h3,см	h4,см
32,25	6,5	27	11

 σh = 0,25см (пол цены деления)
Рассчитываем объемы по закону Бойдя-Мариотта. ρ = 885кг/м3, Р0=105 Па:

V_{ ФБ } = { P_{0}V_{0} }over{ (h_{1}-h_{2}) %rho g } - V_{ 0 }
V_{ ВВ }= { h_{1}-h_{2} } over{ h_{3}-h_{4} }( V_{ФБ} + V_{0} ) -V_{ФБ } - V_{0}

	л	σV, л	εV
ФБ	2,21	0,04	0,02
ВВ	1,38	0,05	0,04

## Получение высокого вакуума и измерение скорости откачки
1. Откачиваем установку до необходимого вакуума и включаем диффузионный насос.
2. Включаем термопарный манометр.
3. Измеряем Рпр = 5,2 *105 торр.
4. Ухудшаем вакуум после чего продолжаем откачку и снимаем зависимость P от времени по улучшению вакуума.
Приведем таблицу логарифмов отношений давлений причем не будем пренебрегать Р0

	ln((P-Pпр)/(Ро-Рпр))		Построим зависимость представленную в таблице. Она представляет собой прямую. Подсчитаем по МНК коэфициент наклона
t,с	I	II
0	0,0000	0,0000
1	0,3254	0,2829
2	0,4626	0,4499
3	0,6217	0,6506
4	0,8109	0,8668
5	0,9209	1,1431
6	1,0445	1,2384
7	1,0986	1,4009
8	1,2481	1,5261
9	-	1,6692
10	-	1,8362
11	-	1,9315

Рисунок 7 - улучшение 1	Рисунок 8 - улучшение 2

	<x>	<y>	<xy>	<x^2>	<y^2>
Better 1	4	0,72	3,87	22,67	0,67
Better 2	5,5	1,08	8,03	42,17	1,54

	W/V, c^-1	σW/V, c^-1	εW/V,%
Better 1	0,17	0,007	4,2
Better 2	0,19	0,004	2,28

s
langle W over V rangle = 0,18 c^-1 ; %sigma langle w over V rangle = sqrt{ {sum{%sigma^2 langle W over V rangle}} over {N(N-1)} } = 0,006 c^{-1};%epsilon langle W over V rangle = 0,04

W = langle W over V rangle * V_{ BB } = 0,25 л over с; %epsilon W = %epsilon langle W over V rangle +%epsilon V_{ BB} = 0,07; %sigma W = 0,02 л over c
W = ( 0,25 +- 0,02 ) л over c

Теперь снимаем зависимость ухудшения вакуума от времени.

t,c	P, torr
-	I	II
0	6,70E-05	6,00E-05
10	1,40E-04	1,20E-04
20	2,10E-04	1,90E-04
30	2,80E-04	2,50E-04
40	3,50E-04	3,10E-04
50	4,20E-04	3,70E-04
60	4,80E-04	4,30E-04
70	5,50E-04	4,90E-04
80	6,00E-04	5,40E-04
90	6,70E-04	6,00E-04
100	7,30E-04	6,50E-04
110	7,90E-04	7,10E-04
120	-	7,70E-04

Рисунок 9 - ухудшение 1	Рисунок 10 - ухудшение 1

	dP/dt, torr/c	σdP/dt, torr/c
Worse 1	6.5535e-06	6.6725e-08
Worse 2	5.8681e-06	4.6622e-08

langle {dP} over dt rangle = 6,2 torr over c ; %sigma langle dP over dt rangle = sqrt{ {sum{%sigma^2 langle dP over dT rangle}} over {N(N-1)} } = 0,3 torr over c;%epsilon langle dP over dt rangle = 0,06
По формуле (1) при W = 0:
V_{ BB }dP=( Q_{д} + Q_{и} )dt ; Q_{ н } = P_{ пр }W- ( Q_{д}+Q_{и} ) = P_{ пр }W - V_{ BB } dP over dt
Q_{ н} = 4,3 {torr * л} over { с } %sigma Q_{ н } = 2,2*10^-6 {torr * л} over { с }
Q_{ н } = ( 4+- 2) {torr * л} over { с } %epsilon Q_{ н } = 0,5
Рассчитаем пропускную способность капилляра по формуле:
C = 4 over 3 r^3 over L sqrt{ {2 %pi RT } over %mu} = 0,62 л , где r = 4*10-4 m, L = 10cm, μ = 0,028 кг/м3
С = 0,62 л/с
Это меньше, чем W.
Посчитаем W другим способом
P_{ пр } W = Q_{ 1 } ;
P_{ уст }W = {d(PV)_{капилляра} } over{ dt}
{d(PV)_{капилляра} } over{ dt} = 4 over 3 r^3 over L sqrt{ {2 %pi RT } over %mu} ( P_{2}-P_{1} ) , где P2 = 10-4 torr, P1 = Pуст

W = 4 over 3 r^3 over L sqrt{ {2 %pi RT } over %mu} { P_{2}-P_{1} } over { P_{уст} - P_пр{} } = 0,19+- 0,4 л over c %epsilon W = 0,21
это значение близко к измеренному до этого.